CAPÍTULO 8

Predicción Prospectiva con Horizonte Temporal

Versión 6  ·  Junio 2026

El Capítulo 6 cerró con una distinción deliberada: el Risk Score PAC es un índice de caracterización dinámica retrospectiva que se calcula sobre el registro nocturno ya procesado. Este capítulo plantea una pregunta clínicamente más exigente: dado el estado fisiológico PAC actual, ¿puede el sistema anticipar la ocurrencia de un evento severo (morfotipos C4+C5 del sistema PAC) con suficiente antelación para activar el estimulador eléctrico del SOMNI 6000 antes de que ese evento ocurra? La predicción prospectiva resulta factible en la medida en que la inercia del sistema fisiológico PAC genera redundancia temporal (el estado de los próximos 5 min puede inferirse parcialmente del estado actual), pero esa inercia se disuelve al ampliar el horizonte, explicando la pendiente decreciente del AUC con el lead time.

## 8.1  Formulación del problema y motivación clínica

Lo analizado hasta aquí opera retrospectivamente: el registro nocturno ya existe y el pipeline reconstruye su estructura. Aquí se invierte esa dirección: el análisis procede desde el estado fisiológico actual hacia el evento futuro, y esa inversión es la que define su mayor dificultad (Tabla 8.1).

Tabla 8.1. Clasificación condicional vs. predicción prospectiva: diferencias de diseño.

| Aspecto | Versión Retrospectiva (Risk Score) | Versión Prospectiva (Estímulo Preventivo) |
| --- | --- | --- |
| Pregunta | ¿Es severo este evento en curso? | ¿Habrá EDO severo en los próximos Δt min? |
| Unidad de análisis | Eventos individuales (~76.000) | Ventanas continuas de 30 s (~453.000) |
| Condición | El evento ya ocurrió y es observable | No hay señal de evento en progreso |
| AUC reportada | 0,905 (noche, AUC agrupado) / 0,878 (evento) | 0,821 (H = 5 min, horizonte óptimo) |
| Acción habilitada | Clasificar severidad en tiempo real | Activar estimulación preventiva |
| Dificultad | Menor: el evento ya ocurrió | Mayor: prospectivo, sin señal de evento |

Nota. La diferencia de AUC (0,905 agrupado vs. 0,821) refleja la dificultad inherente de la tarea prospectiva, no una limitación metodológica del pipeline.

La motivación clínica es específica al dispositivo SOMNI 6000, cuyo estimulador eléctrico transcutáneo requiere un ramp-up de aproximadamente 90 segundos para generar el efecto hipotético de aumento del tono muscular de la vía aérea superior (Clifton et al., 2015). Un horizonte de 5 minutos proporciona ese margen con amplitud suficiente. El efecto terapéutico del estímulo constituye una hipótesis operacional pendiente de validación en ensayo clínico controlado.

## 8.2  Diseño del análisis

El análisis operó sobre la cohorte estricta (8 pacientes, 540 noches). Para cada noche se generaron ventanas de 30 s contiguas sin solapamiento; el escenario prospectivo se define porque el target y_H referencia únicamente eventos severos futuros al cierre de la ventana. El corpus resultante comprende 452.955 ventanas × 4 horizontes H ∈ {2, 5, 10, 15} min; a cada ventana se asigna un target binario y_H = 1 si existe al menos un evento severo C4+C5 en la ventana de H minutos posterior. El vector de features fue diseñado con causalidad estricta (ninguna feature incorpora información posterior al cierre de la ventana). Los cinco bloques son: (1) estado PAC multiescala activo: los estados S, M y L vigentes al cierre de la ventana, que codifican la condición fisiológica en tres resoluciones temporales simultáneas; (2) posición temporal en la noche: fracción 0–1 del registro, que captura el gradiente circadiano de severidad; (3) historial reciente de eventos: conteo de eventos totales y severos en los últimos 5 min, y fracción de severos en los últimos 10 min; (4) morfología reciente: morph_mean_5min, media del morfotipo de los eventos precedentes; ausente en el 28,7 % de ventanas sin eventos previos e imputada por mediana del corpus; e (5) historial acumulado nocturno: ci_sofar, tiempo desde el último EDO y conteo acumulado de severos. Se evaluaron LightGBM y regresión logística como baseline en validación LOPO-CV estricta.

## 8.3  Prevalencia del target y heterogeneidad inter-paciente

La prevalencia de la clase positiva crece monótonamente con el horizonte: 3,74 % (H = 2 min), 8,04 % (H = 5 min), 13,88 % (H = 10 min), 18,89 % (H = 15 min).

Tabla 8.2. Prevalencia de la clase positiva por horizonte temporal.

| Horizonte Δt | Ventanas positivas | Total ventanas | Prevalencia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 16.951 | 452.955 | 3,74 % |
| 5 min | 36.438 | 452.955 | 8,04 % |
| 10 min | 62.853 | 452.955 | 13,88 % |
| 15 min | 85.583 | 452.955 | 18,89 % |

Nota. La prevalencia aumenta monótonamente con el horizonte porque ventanas más lejanas tienen mayor probabilidad de que ocurra algún evento severo.

El fenómeno más relevante para el diseño operacional es la heterogeneidad inter-paciente: a H = 5 min, la prevalencia varía 20× entre pacientes (de 1,6 % en el Pac. 314 a 32,1 % en el Pac. 175). Esta variabilidad impide definir un umbral de activación único para toda la cohorte y constituye la principal barrera para la traslación clínica del módulo: un modelo calibrado con la prevalencia media del 8 % operaría con parámetros inadecuados para los pacientes en los extremos de la distribución.

Tabla 8.3. Prevalencia de la clase positiva (H = 5 min) por paciente.

| Paciente | Ventanas totales | Ventanas positivas | Prevalencia (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 175 | 21.271 | 6.836 | 32,1 % |
| 240 | 19.205 | 2.368 | 12,3 % |
| 309 | 53.138 | 2.596 | 4,9 % |
| 314 | 7.561 | 119 | 1,6 % |
| 321 | 80.438 | 3.898 | 4,8 % |
| 336 | 115.701 | 8.275 | 7,2 % |
| 656 | 90.886 | 7.165 | 7,9 % |
| 683 | 64.755 | 5.181 | 8,0 % |

Nota. Cohorte estricta, horizonte 5 min. La variabilidad 20× entre Pac. 314 (1,6 %) y Pac. 175 (32,1 %) es la principal barrera para definir un umbral de activación único para toda la cohorte.

La heterogeneidad documentada en la Tabla 8.3 no es ruido estadístico: refleja diferencias reales en la arquitectura fisiológica nocturna entre pacientes. Un sistema de activación clínicamente viable requiere o bien calibración individual del umbral por paciente, o bien una cohorte suficientemente amplia que permita modelar esa variabilidad y generalizar un umbral poblacional. Ninguna de las dos condiciones está satisfecha en la cohorte actual (n = 8), motivo por el cual se optó por un umbral global de Youden (punto de la curva ROC que maximiza Sensibilidad + Especificidad − 1) calculado sobre el pool de predicciones LOPO-CV, asumiendo que el modelo captura patrones suficientemente generalizables entre pacientes.

## 8.4  Rendimiento discriminativo

El rendimiento discriminativo del módulo se presenta en la Tabla 8.4. LightGBM supera a la regresión logística en todos los horizontes, con mayor ventaja en los horizontes cortos. El horizonte óptimo es H = 5 min: AUC = 0,821 ± 0,022, AP = 0,326 sobre una baseline del 8 % (mejora 4,1×). La pendiente moderada del AUC con el horizonte (0,838 → 0,763 de 2 a 15 min, decaimiento de 7,5 pts) indica que la información fisiológica transportada por el estado PAC tiene latencia suficiente para anticipar eventos varios minutos antes.

Tabla 8.4. AUC-ROC y Average Precision por horizonte y modelo — LOPO-CV (452.955 ventanas, 8 pacientes).

| Horizonte | AUC Logística | AUC LightGBM | AP LightGBM | Mejora AP s/ base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 0,789 | 0,838 | 0,203 | 5,4× |
| 5 min | 0,774 | 0,821 | 0,326 | 4,1× |
| 10 min | 0,760 | 0,783 | 0,396 | 2,9× |
| 15 min | 0,750 | 0,763 | 0,449 | 2,4× |

Nota. Horizonte óptimo seleccionado: H = 5 min. Mejora AP: ratio AP LightGBM / prevalencia base. AP es más informativa que AUC en datasets desbalanceados (Saito & Rehmsmeier, 2015).

Las dos features más importantes en todos los horizontes son window_position (posición temporal en la noche) y ci_sofar (coupling index acumulado); el ranking de las cinco features principales no cambia entre H = 2 min y H = 15 min, lo que sugiere que el modelo no altera su estrategia predictiva al ampliar el horizonte sino que la misma información se diluye progresivamente.

Figura 8.3. Importancia de features LightGBM por horizonte (gain, modelo completo).

Nota. window_position y ci_sofar dominan la importancia en todos los horizontes. La brecha entre LightGBM y regresión logística es mayor en horizontes cortos.

El hallazgo contraintuitivo del Paciente 314 (mayor AUC de 0,87 con la menor prevalencia de 1,6 %) sugiere que discriminación y prevalencia podrían ser ortogonales: el sistema PAC podría anticipar bien los eventos incluso en pacientes con baja frecuencia de eventos severos, cuando el estado fisiológico previo al evento es suficientemente distintivo. Este patrón merece exploración en cohortes más amplias.

Figura 8.4. AUC por paciente y horizonte (LOPO-CV, LightGBM).

Nota. Mapa de calor de AUC para los 8 pacientes × 4 horizontes. Todos los AUC > 0,73. El Paciente 314 (mayor AUC, menor prevalencia) ilustra que discriminación y prevalencia son dimensiones ortogonales.

El sistema PAC tendría la capacidad de discriminar cuándo es probable un evento severo con una estrategia estable: los mismos predictores (posición en la noche e historia acumulada de acoplamiento) dominan en todos los horizontes, y su poder discriminativo se disuelve gradualmente al ampliar la ventana temporal, no de golpe. Esto es consistente con un sistema fisiológico que tiene memoria, no con uno que colapsa abruptamente.

## 8.5  Análisis operacional: horizonte óptimo y umbral de activación

Esta sección responde tres preguntas concretas: ¿con cuánta anticipación activar el estimulador?, ¿a partir de qué nivel de riesgo?, y ¿cuántas activaciones falsas genera esa decisión por noche?

La Figura 8.2 presenta el rendimiento discriminativo por horizonte y fundamenta la elección del horizonte operacional. H = 2 min ofrece el AUC más alto (0,838) pero implica nueve falsas alarmas por cada evento real detectado (PPV = 9,6 %). H = 5 min reduce marginalmente el AUC (0,821) a cambio de un PPV del 20 %, duplicando la precisión operacional. Los horizontes más largos mejoran el PPV pero a expensas de menor discriminación y mayor incertidumbre predictiva.

Figura 8.2. Rendimiento discriminativo por horizonte: AUC y AP vs. lead time (LightGBM, LOPO-CV, 8 pacientes).

Nota. Panel izquierdo: AUC-ROC y AP por horizonte. H = 2 min presenta el AUC más alto (0,838); H = 5 min es el horizonte operacional óptimo por balance entre AUC y PPV (Tabla 8.6). Panel derecho: curvas ROC por horizonte (LOPO-CV, 8 pacientes).

El detalle operacional del umbral de Youden por horizonte se presenta en la Tabla 8.6. Para H = 5 min: sensibilidad del 76 % (detecta 3 de cada 4 eventos severos próximos), especificidad del 74 % y PPV del 20 % (1 de cada 5 alarmas corresponde a un evento real).

Tabla 8.6. Métricas operacionales en el umbral de Youden óptimo por horizonte (LightGBM, LOPO-CV).

| Horizonte | Umbral Youden | Sensibilidad | Especificidad | PPV | Interpretación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 min | 0,393 | 0,82 | 0,70 | 9,6 % | 1 de cada 10 alarmas es real |
| 5 min | 0,459 | 0,76 | 0,74 | 20,1 % | 1 de cada 5 alarmas es real |
| 10 min | 0,473 | 0,69 | 0,74 | 29,8 % | 1 de cada 3 alarmas es real |
| 15 min | 0,465 | 0,68 | 0,71 | 35,4 % | 1 de cada 3 alarmas es real |

Nota. Umbral de Youden: maximiza Sensibilidad + Especificidad − 1. PPV = Valor Predictivo Positivo. Fila resaltada: horizonte operacional seleccionado.

▸ Figura complementaria en Anexo: Fig. 8.5 (curvas de sensibilidad y especificidad por horizonte), Fig. 8.6 (perfil de riesgo temporal y calibración, H = 5 min).

Una estimación de primer orden (no una simulación validada) sugiere que con prevalencia del 8 % y especificidad del 74 %, el sistema generaría ~20 episodios-alarma por noche, de los cuales ~5 corresponderían a eventos severos reales. Esta carga es un parámetro de diseño relevante para la tolerabilidad del estimulador; su impacto sobre la arquitectura del sueño constituye una variable primaria a medir en el ensayo clínico planificado en Cap. 09. Un aspecto epistemológico a precisar: el output del módulo es un score de riesgo relativo, no una probabilidad clínica calibrada. La sobreestimación absoluta documentada (~4×) implica que el valor numérico del umbral de Youden no equivale a ningún porcentaje de probabilidad clínica; el umbral operacionaliza un corte en el ranking, no una estimación de frecuencia absoluta.

Los resultados sugieren que es posible anticipar la mayoría de los eventos severos con una proporción razonable de alarmas reales. El umbral operacional hallado implica alrededor de 20 activaciones por noche, de las cuales solo 1 de cada 5 correspondería a un evento real, una relación que define el costo fisiológico y de confort que el sistema le impone al paciente, y que el diseño del estimulador tendría que poder absorber.

## 8.6  Implicancias para la estimulación

En el escenario de uso propuesto, el SOMNI 6000 actualizaría el score de riesgo cada 30 s y activaría el estimulador cuando el score supere el umbral individual calibrado, con lead time suficiente para el ramp-up fisiológico (> 90 s). La heterogeneidad inter-paciente (variación 20×) impide un umbral único estático; la solución propuesta es la calibración individual mediante un período de rodaje de 5–7 noches sin intervención, que además resolvería parcialmente la circularidad de las representaciones PAC al proporcionar datos individuales para ajuste del umbral. La secuencia completa (predicción del estado de riesgo, decisión de activación, actuación del estímulo y efecto fisiológico esperado) opera bajo la hipótesis de que el estímulo transcutáneo reduce la probabilidad del evento predicho; el módulo no establece ni refuta esa hipótesis: define únicamente la condición algorítmica mínima para que una intervención adaptativa sea plausible.

## 8.7  Limitaciones principales

Las limitaciones principales, en orden de impacto: muestra reducida (n = 8 en cohorte estricta, aunque la consistencia inter-fold mitiga parcialmente esta restricción); heterogeneidad no modelada (la variación 20× en prevalencia); circularidad PAC (descrita en Cap06 §6.10; aquí con mayor peso porque las 452.955 ventanas prospectas dependen de clusters S/M/L entrenados sobre la misma cohorte, lo que requeriría recluster within-fold o cohorte externa para una validación rigurosa); calibración de probabilidades (el modelo sobreestima ~4× la probabilidad absoluta con pesos uniformes; el umbral de Youden absorbe el offset pero no produce probabilidades calibradas); y ausencia de validación externa (los resultados son internos a la cohorte PAC_v3). En conjunto, estas limitaciones posicionan al módulo de predicción prospectiva como prueba de factibilidad analítica, no como sistema listo para uso clínico.

## 8.8  Conclusión

El sistema de predicción con horizonte temporal cierra el arco analítico del Proyecto PAC. Los resultados sugieren que anticipar un evento severo con margen clínico suficiente para activar el estimulador es factible sobre oximetría domiciliaria portátil, en condiciones reales de uso. La predicción se apoya en la inercia del sistema más que en la señal de un único instante: la posición en la noche y la historia acumulada de acoplamiento dominan sobre el estado fisiológico instantáneo, lo que es consistente con un organismo que tiene memoria, no con uno que colapsa abruptamente. El costo operacional de esa capacidad es concreto: solo 1 de cada 5 alarmas correspondería a un evento real, lo que define el límite de precisión que el diseño del estimulador y la tolerabilidad del paciente tendrían que poder absorber. El hallazgo del Paciente 314 sugiere además que el sistema podría anticipar bien los eventos incluso en pacientes con baja frecuencia de eventos severos, cuando el estado fisiológico previo es suficientemente distintivo.

Esa heterogeneidad entre pacientes es, al mismo tiempo, la principal barrera para la traslación clínica: la variación 20× en prevalencia hace inviable un umbral único estático y exige calibración individual. Lo que el módulo establece es la factibilidad analítica de la predicción prospectiva sobre oximetría portátil domiciliaria; lo que deja pendiente constituye la agenda del ensayo clínico controlado cuyo diseño se esboza en Cap09: la validación del efecto terapéutico del estimulador, la calibración individual y la confirmación en cohortes externas.